## frekv char
namerane hodnoty: |  |  | set: | DC/AC coupling |  |  |  |  | T= | H=
[8 empty] | zaciatok | 22.5 | 34 | [17 empty] | korekcia urovne generatora | [10 empty] | neistoty B
[8 empty] | koniec | 22.7 | 34 | [34 empty] | ad bit = | 8
[28 empty] | 7081 |  |  | Z51 | [13 empty] | PSV PS= | 1.05 |  | digit g50= | 0.1 | dB
|  |  | RMS |  |  |  | mean |  |  | RMS | [7 empty] | MEAN | [9 empty] | true RMS |  |  | True RMS | [13 empty] | harm dB= | -100 |  | digit g1M= | 0.1 | mV
|  |  | AF=1 | Mohm |  |  | AF=1 | Mohm |  | RF=50 | Ohm | [6 empty] | RF=50 | Ohm | [8 empty] | AF=1 | Mohm |  | RF=50 | Ohm
|  | 1k | 10k | 100k |  | 1k | 10k | 100k |  | 100k | 500k | 1M | 5M | 10M | 50M | 100M | 200M | 100k | 500k | 1M | 5M | 10M | 50M | 100M | 200M |  | 1k | 10k | 100k |  | 100k | 500k | 1M | 5M | 10M | 50M | 100M | 200M |  | Z51
| mV/diel | nastavena uroven generatora mV | [24 empty] | nastavena uroven generatora mV | [13 empty] | f MHz | 1k | 10k | 100k | 100k | 500k | 1M | 5M | 10M | 50M | 100M | 200M
| 500 | 1000 | [24 empty] | 1000 | [12 empty] | uroven mV | Cf | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.4 | 99.4
| kanal 1 | 988 | 964 | 978 |  | -25.3 | -25.5 | -27.9 | 1 | 1017 | 1011 | 1005 | 1017 | 986 | 974 | 912 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 993.48 | 993.48 | 1003.3 | 1 | 1037 | 1030 | 1037 | 1046 | 1018 | 1007 | 998 | 990 |  | 1000 | U % | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | 989 | 965 | 978 |  | -24.6 | -27.5 | -29 | 2 | 1016 | 1013 | 1005 | 1016 | 984 | 974 | 912 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 993.5 | 993.5 | 1003.28 | 2 | 1037 | 1031 | 1037 | 1046 | 1019 | 1008 | 999 | 990 |  | 250 |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | 988 | 965 | 979 |  | -25.9 | -23.6 | -27 | 3 | 1016 | 1012 | 1005 | 1015 | 985 | 974 | 910 | 800 | [9 empty] | 993.49 | 993.49 | 1003.32 | 3 | 1037 | 1029 | 1036 | 1046 | 1019 | 1008 | 1001 | 991 |  | 50 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 988 | 964 | 980 |  | -25.4 | -23.2 | -26.4 | 4 | 1016 | 1013 | 1007 | 1015 | 985 | 974 | 912 | 800 | [9 empty] | 993.49 | 993.49 | 1003.3 | 4 | 1036 | 1031 | 1036 | 1046 | 1018 | 1008 | 999 | 990
|  | 989 | 965 | 980 |  | -25 | -25.2 | -25.8 | 5 | 1015 | 1013 | 1005 | 1017 | 985 | 974 | 912 | 801 | [9 empty] | 993.49 | 993.49 | 1003.3 | 5 | 1036 | 1029 | 1036 | 1048 | 1020 | 1009 | 999 | 989
|  | 989 | 963 | 979 |  | -26.3 | -24.3 | -27.1 | 6 | 1016 | 1012 | 1005 | 1017 | 984 | 972 | 912 | 799 | [9 empty] | 993.48 | 993.48 | 1003.3 | 6 | 1036 | 1029 | 1036 | 1048 | 1019 | 1009 | 998 | 990 |  |  | uZ51 % | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | 990 | 965 | 978 |  | -22.7 | -23.6 | -29 | 7 | 1017 | 1013 | 1006 | 1016 | 985 | 972 | 911 | 801 | [9 empty] | 993.5 | 993.5 | 1003.28 | 7 | 1038 | 1030 | 1037 | 1047 | 1020 | 1009 | 998 | 990 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | 988 | 964 | 980 |  | -23.5 | -24 | -26.8 | 8 | 1015 | 1012 | 1007 | 1016 | 985 | 973 | 910 | 800 | [9 empty] | 993.49 | 993.49 | 1003.32 | 8 | 1037 | 1030 | 1036 | 1048 | 1018 | 1007 | 999 | 991 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25
|  | 990 | 965 | 980 |  | -24.2 | -22.9 | -30.2 | 9 | 1016 | 1011 | 1005 | 1016 | 985 | 972 | 911 | 800 | [9 empty] | 993.49 | 993.49 | 1003.3 | 9 | 1037 | 1029 | 1036 | 1047 | 1019 | 1009 | 998 | 990
|  | 988 | 965 | 979 |  | -26.1 | -24.2 | -28 | 10 | 1017 | 1012 | 1006 | 1017 | 985 | 973 | 911 | 801 | [9 empty] | 993.49 | 993.49 | 1003.3 | 10 | 1038 | 1031 | 1036 | 1048 | 1019 | 1008 | 1000 | 989
| aver | 988.7 | 964.5 | 979.1 |  | -24.9 | -24.4 | -27.72 |  | 1016.1 | 1012.2 | 1005.6 | 1016.2 | 984.9 | 973.2 | 911.3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 993.49 | 993.49 | 1003.3 |  | 1036.9 | 1029.9 | 1036.3 | 1047 | 1018.9 | 1008.2 | 998.9 | 990 |  |  | ci
| uA | 0.26053 | 0.22377 | 0.27709 |  | 0.36844 | 0.4303 | 0.43128 |  | 0.2335 | 0.24962 | 0.26686 | 0.24962 | 0.17963 | 0.2908 | 0.26053 | 0.25838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0021097 | 0.0021097 | 0.0042194 |  | 0.2335 | 0.27709 | 0.15286 | 0.29836 | 0.2335 | 0.24962 | 0.31469 | 0.21097 |  |  | kanal 1 | 0.4997 | 0.48754 | 0.48991 | 0.49181 | 0.49337 | 0.48684 | 0.48679 | 0.48518 | 0.48468 | 0.46034 | 0.40867
[41 empty] | kanal 2 | 0.49976 | 0.48756 | 0.46633 | 0.4896 | 0.49272 | 0.48644 | 0.48855 | 0.48619 | 0.48121 | 0.46281 | 0.40857
| kanal 2 | 989.8724 | 964.7161 | 980 |  | -24.9 | -26.7 | -27 | 1 | 1012 | 1012 | 1004 | 1019 | 988 | 966 | 915 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | kanal 1 | 0.099653 | 0.096991 | 0.22309 | 0.12326 | 0.12335 | 0.12153 | 0.1201 | 0.12077 | 0.12185 | 0.11675 | 0.098586
|  | 988.5131 | 964.2464 | 980 |  | -28.5 | -24.1 | -27.8 | 2 | 1011 | 1012 | 1004 | 1020 | 988 | 965 | 915 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | kanal 2 | 0.098834 | 0.096018 | 0.096699 | 0.12316 | 0.12315 | 0.12173 | 0.1206 | 0.12097 | 0.11964 | 0.11473 | 0.094751
|  | 989.8756 | 964.7329 | 980 |  | -27.3 | -28.3 | -26.8 | 3 | 1012 | 1010 | 1005 | 1019 | 986 | 967 | 917 | 799 | [23 empty] | kanal 1 | 0.024452 | 0.024272 | 0.048961 | 0.024694 | 0.024681 | 0.024332 | 0.024135 | 0.023984 | 0.024038 | 0.022775 | 0.018965
|  | 988.0862 | 964.6572 | 980 |  | -27.1 | -25.3 | -27.2 | 4 | 1013 | 1010 | 1004 | 1019 | 988 | 966 | 916 | 801 | [23 empty] | kanal 2 | 0.024551 | 0.023967 | 0.024683 | 0.024734 | 0.024656 | 0.024387 | 0.024155 | 0.0241 | 0.023556 | 0.022155 | 0.018183
|  | 988.7807 | 964.6423 | 980 |  | -28.9 | -24.9 | -27.1 | 5 | 1011 | 1012 | 1005 | 1019 | 986 | 966 | 917 | 800
|  | 988.8349 | 964.274 | 980 |  | -26.9 | -23.7 | -28 | 6 | 1011 | 1010 | 1006 | 1020 | 987 | 967 | 915 | 799
|  | 988.0969 | 964.7918 | 980 |  | -29.4 | -26.2 | -26.2 | 7 | 1013 | 1010 | 1004 | 1021 | 986 | 966 | 917 | 799 | [23 empty] | PSV osc
|  | 989.7229 | 964.9444 | 980 |  | -25.6 | -25 | -27.9 | 8 | 1011 | 1012 | 1005 | 1019 | 986 | 966 | 917 | 800 | [23 empty] | kanal 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.08
|  | 988.3016 | 964.1652 | 980 |  | -27.6 | -24.8 | -27.8 | 9 | 1012 | 1010 | 1005 | 1021 | 988 | 967 | 917 | 799 | [23 empty] | kanal 2 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.08
|  | 988.7291 | 964.4208 | 980 |  | -25.7 | -27.7 | -25.5 | 10 | 1011 | 1011 | 1006 | 1020 | 986 | 967 | 916 | 800
| aver | 988.8813 | 964.5591 | 980 |  | -27.19 | -25.67 | -27.13 |  | 1011.7 | 1010.9 | 1004.8 | 1019.7 | 986.9 | 966.3 | 916.2 | 799.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | uPSV %
| uA | 0.22211 | 0.083551 | 0 |  | 0.46925 | 0.47948 | 0.25624 |  | 0.26053 | 0.31469 | 0.24962 | 0.26053 | 0.31469 | 0.21359 | 0.2908 | 0.24962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | kanal 1 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.11901 | 0.18771 | 0.18771
[41 empty] | kanal 2 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.072102 | 0.11901 | 0.18771 | 0.18771
| mV/diel | nastavena uroven generatora | [24 empty] | nastavena uroven generatora
| 100 | 250 | [24 empty] | 250
| kanal 1 | 196 | 191 | 193 |  | -5 | -6.1 | -7.9 | 1 | 255 | 252 | 252 | 251 | 245 | 246 | 233 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248.401 | 248.401 | 251.2 | 1 | 259 | 257.5 | 258.8 | 261.9 | 255.2 | 253.3 | 250.2 | 248 |  |  |  |  | u rozl g1M %
|  | 198 | 193 | 195 |  | -8.1 | -5.9 | -6 | 2 | 255 | 252 | 250 | 251 | 247 | 246 | 232 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248.399 | 248.399 | 251.198 | 2 | 258.7 | 256.6 | 258.7 | 262.2 | 256.7 | 253.3 | 251.1 | 248 |  |  | kanal 1 | 0.002905 | 0.0029774 | 0.002963 |  |  |  |  | ui | ci | (ci.ui)^2
|  | 197 | 191 | 195 |  | -6.1 | -8.5 | -9.4 | 3 | 254 | 253 | 250 | 252 | 246 | 246 | 231 | 193 | [9 empty] | 248.402 | 248.402 | 251.202 | 3 | 259.7 | 257.7 | 258.3 | 262.4 | 255.2 | 252.4 | 251 |  |  |  | kanal 2 | 0.0029046 | 0.0029773 | 0.0031129 |  |  |  | u lin % | 0.86705 | 1 | 0.75178
|  | 196 | 191 | 194 |  | -4.7 | -4.3 | -6.2 | 4 | 255 | 254 | 251 | 250 | 246 | 246 | 233 | 193 | [9 empty] | 248.401 | 248.401 | 251.2 | 4 | 259.1 | 257.7 | 258.1 | 262 | 255.5 | 253.4 | 251.1 |  |  |  | kanal 1 | 0.014567 | 0.014966 | 0.0065069 |  |  |  | u harm % | 0.001 | 1 | 1e-06
|  | 197 | 192 | 195 |  | -7.9 | -5.2 | -7.7 | 5 | 254 | 253 | 250 | 250 | 246 | 246 | 233 | 193 | [9 empty] | 248.398 | 248.398 | 251.201 | 5 | 259 | 257.9 | 258.5 | 261.9 | 255.2 | 252.2 | 250.9 |  |  |  | kanal 2 | 0.014687 | 0.015118 | 0.015012 |  |  |  | u rozl g50 % | 1.1579 | 1 | 1.3408
|  | 198 | 193 | 193 |  | -7.4 | -4.1 | -5.3 | 6 | 256 | 252 | 250 | 250 | 246 | 245 | 232 | 193 | [9 empty] | 248.401 | 248.401 | 251.2 | 6 | 258.7 | 257 | 258.2 | 261.3 | 255.7 | 252.7 | 250.2 |  |  |  | kanal 1 | 0.059366 | 0.059806 | 0.029648 |  |  |  | u sens | 0.057803 | 1 | 0.0033412
|  | 198 | 191 | 195 |  | -5.4 | -8 | -6.6 | 7 | 255 | 254 | 250 | 251 | 247 | 244 | 233 | 193 | [9 empty] | 248.399 | 248.399 | 251.198 | 7 | 259.2 | 256.8 | 259.2 | 261.2 | 256.3 | 252.3 | 250.7 |  |  |  | kanal 2 | 0.059127 | 0.060568 | 0.058809 |  |  |  | u rozl | 0.028902
|  | 197 | 191 | 195 |  | -4.9 | -5.2 | -8.3 | 8 | 254 | 252 | 250 | 252 | 245 | 245 | 233 | 194 | [9 empty] | 248.402 | 248.402 | 251.202 | 8 | 259.9 | 256.6 | 259.3 | 261.4 | 255.6 | 252.2 | 251.5
|  | 196 | 192 | 194 |  | -5.7 | -4.6 | -5.4 | 9 | 254 | 252 | 251 | 250 | 246 | 245 | 232 | 195 | [9 empty] | 248.401 | 248.401 | 251.2 | 9 | 259 | 257.2 | 258 | 261.6 | 255.5 | 252.7 | 251
|  | 196 | 191 | 194 |  | -4.6 | -6.9 | -8.4 | 10 | 254 | 254 | 252 | 251 | 247 | 244 | 231 | 193 | [9 empty] | 248.398 | 248.398 | 251.201 | 10 | 259.5 | 257.1 | 259.2 | 261 | 255.6 | 252.4 | 251.3 |  | u7081 |  |  |  | u mV |  | u%
| aver | 196.9 | 191.6 | 194.3 |  | -5.98 | -5.88 | -7.12 |  | 254.6 | 252.8 | 250.6 | 250.8 | 246.1 | 245.3 | 232.3 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248.4002 | 248.4002 | 251.2002 |  | 259.18 | 257.21 | 258.63 | 261.69 | 255.65 | 252.69 | 250.9 | 248 | FS V | %read | %FS
| uA | 0.27709 | 0.26686 | 0.26053 |  | 0.42583 | 0.47965 | 0.44524 |  | 0.22127 | 0.2908 | 0.26686 | 0.24962 | 0.2335 | 0.26053 | 0.26053 | 0.22127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00049025 | 0.00049025 | 0.00044254 |  | 0.12728 | 0.14951 | 0.15363 | 0.14575 | 0.15593 | 0.151 | 0.13509 | 0 | 1.4 | 0.02 | 0.03 | 0.11526 | 0.11246 | 0.11301 | 0.011585 | 0.011586 | 0.011586
[39 empty] | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.11527 | 0.11247 | 0.10758 | 0.011585 | 0.011586 | 0.011587
| kanal 2 | 195 | 191 | 193 |  | -10.3 | -8.5 | -10.1 | 1 | 253 | 253 | 250 | 251 | 246 | 241 | 229 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.02318 | 0.022568 | 0.051592 | 0.011683 | 0.011686 | 0.011615
|  | 196 | 191 | 192 |  | -8.3 | -8.4 | -7.7 | 2 | 254 | 251 | 252 | 252 | 247 | 240 | 227 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.022992 | 0.022344 | 0.0225 | 0.011684 | 0.011688 | 0.011687
|  | 195 | 189 | 192 |  | -10.2 | -5.7 | -7.8 | 3 | 255 | 252 | 251 | 253 | 247 | 240 | 229 | 186 | [24 empty] | 0.0056525 | 0.005611 | 0.011294 | 0.011611 | 0.011611 | 0.011586
|  | 194 | 191 | 192 |  | -9.2 | -9.5 | -6.4 | 4 | 254 | 253 | 250 | 251 | 247 | 242 | 227 | 187 | [24 empty] | 0.0056752 | 0.0055408 | 0.0057058 | 0.01161 | 0.011612 | 0.01161
|  | 195 | 189 | 192 |  | -9.3 | -9.1 | -10 | 5 | 255 | 253 | 250 | 253 | 247 | 240 | 228 | 185
|  | 195 | 189 | 193 |  | -10.3 | -4.8 | -10.1 | 6 | 255 | 253 | 252 | 251 | 246 | 242 | 229 | 186 | [22 empty] | u emrp guide
|  | 196 | 190 | 194 |  | -8.4 | -4.5 | -6.1 | 7 | 255 | 253 | 251 | 251 | 246 | 241 | 229 | 186 | [22 empty] | 500 | 1 | 0.11232 | 0.10959 | 0.11012
|  | 196 | 189 | 192 |  | -10 | -6.8 | -6.9 | 8 | 254 | 251 | 252 | 252 | 247 | 242 | 229 | 185 | [22 empty] | 0 | 1 | 0.11233 | 0.10959 | 0.10482
|  | 196 | 189 | 193 |  | -8.1 | -5.4 | -9.2 | 9 | 254 | 252 | 252 | 252 | 246 | 241 | 227 | 187 | [22 empty] | 100 | 0.25 | 0.112 | 0.10901 | 0.25073
|  | 196 | 189 | 194 |  | -8.7 | -7 | -6.9 | 10 | 255 | 253 | 250 | 252 | 246 | 240 | 229 | 186 | [22 empty] | 0 | 0.25 | 0.11108 | 0.10791 | 0.10868
| aver | 195.4 | 189.7 | 192.7 |  | -9.28 | -6.97 | -8.12 |  | 254.4 | 252.4 | 251 | 251.8 | 246.5 | 240.9 | 228.3 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 20 | 0.05 | 0.13741 | 0.1364 | 0.27514
| uA | 0.22127 | 0.30022 | 0.26053 |  | 0.27741 | 0.58008 | 0.50408 |  | 0.22127 | 0.26686 | 0.29836 | 0.24962 | 0.16679 | 0.27709 | 0.30022 | 0.24962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.05 | 0.13796 | 0.13468 | 0.13871
| mV/diel |  | nastavena uroven generatora mV | [23 empty] | nastavena uroven generatora mV
| 20 | 50 | [24 empty] | 50
| kanal 1 | 49.6 | 49.1 | 49.3 |  | -4.3 | -3.5 | -2.6 | 1 | 51.7 | 49.8 | 49.3 | 51.3 | 47.6 | 47.2 | 43.9 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.7301 | 49.7301 | 51.1599 | 1 | 51.36 | 51.07 | 51.81 | 52.43 | 51.48 | 50.59 | 50.11 | 49.7
|  | 49.1 | 48.1 | 47.1 |  | -1.1 | -4.9 | -3.5 | 2 | 49.6 | 51.4 | 50.6 | 51.3 | 49 | 47.3 | 46.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.7302 | 49.7302 | 51.16 | 2 | 51.9 | 51.04 | 51.36 | 52.06 | 50.62 | 50.56 | 50.26 | 49.7
|  | 47.1 | 46.6 | 46.5 |  | -0.8 | -1.7 | -2 | 3 | 50.4 | 51 | 50.6 | 51.3 | 49.6 | 47.9 | 45.4 | 36.8 | [9 empty] | 49.7302 | 49.7302 | 51.1602 | 3 | 51.55 | 50.91 | 51.25 | 52.29 | 50.82 | 50.82 | 50.21
|  | 49.4 | 47.9 | 46.7 |  | -3.7 | -3.1 | -3.4 | 4 | 51.4 | 51 | 50.3 | 50.1 | 49.3 | 49.6 | 44.6 | 36.3 | [9 empty] | 49.7299 | 49.7299 | 51.16 | 4 | 51.2 | 51.01 | 51.91 | 52.58 | 51.19 | 50.34 | 50.52 | [5 empty] | uB %
|  | 47.3 | 49.3 | 46.7 |  | -2.3 | -4.9 | -3.2 | 5 | 52.1 | 48.8 | 49.1 | 49.5 | 50 | 48.1 | 46.6 | 37 | [9 empty] | 49.73 | 49.73 | 51.16 | 5 | 51.98 | 51.05 | 51.67 | 52.52 | 51.35 | 50.52 | 50.55 |  |  |  |  | 0.12685 | 0.12444 | 0.12491 | 1.5364 | 1.537 | 1.5347 | 1.5346 | 1.5341 | 1.4816 | 1.4797 | 1.4728
|  | 48.9 | 48.1 | 46.9 |  | -4.9 | -2.8 | -4.4 | 6 | 50.8 | 50.2 | 50.4 | 51.2 | 49.4 | 48.8 | 46.1 | 38.2 | [9 empty] | 49.7301 | 49.7301 | 51.1599 | 6 | 51.37 | 51.41 | 51.99 | 52.34 | 51.04 | 50.69 | 50.59 |  |  |  |  | 0.12686 | 0.12444 | 0.12026 | 1.5356 | 1.5367 | 1.5345 | 1.5353 | 1.5344 | 1.4811 | 1.4801 | 1.4728
|  | 46.9 | 48.4 | 49.1 |  | -1.7 | -2.4 | -1.3 | 7 | 51.7 | 48.9 | 50.3 | 51 | 49.2 | 49.1 | 45.1 | 37.5 | [9 empty] | 49.7302 | 49.7302 | 51.16 | 7 | 51.8 | 50.89 | 51.43 | 52.61 | 50.99 | 50.65 | 50.06 |  |  |  |  | 0.12658 | 0.12394 | 0.25757 | 1.453 | 1.453 | 1.4528 | 1.4526 | 1.4527 | 1.4495 | 1.4494 | 1.4486
|  | 48.2 | 48.9 | 48.6 |  | -2.3 | -2.3 | -4.6 | 8 | 50.5 | 51.6 | 51 | 49.8 | 48.2 | 49.1 | 46.6 | 38 | [9 empty] | 49.7302 | 49.7302 | 51.1602 | 8 | 51.42 | 51.07 | 52.11 | 51.96 | 51.44 | 50.15 | 50.03 |  |  |  |  | 0.12576 | 0.12298 | 0.12365 | 1.4529 | 1.4529 | 1.4528 | 1.4527 | 1.4527 | 1.4494 | 1.4493 | 1.4484
|  | 48.4 | 48.5 | 47 |  | -1.3 | -3.1 | -4.7 | 9 | 49.6 | 51.1 | 49.9 | 49 | 48.6 | 48.3 | 46.1 | 37.1 | [9 empty] | 49.7299 | 49.7299 | 51.16 | 9 | 51.46 | 51.54 | 51.22 | 52.42 | 51.27 | 50.16 | 50.61 |  |  |  |  | 0.14952 | 0.14859 | 0.28138 | 1.4471 | 1.4471 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.4469 | 1.4469 | 1.4468
|  | 49.8 | 46.9 | 47.9 |  | -0.9 | -5.9 | -0.8 | 10 | 49.5 | 49.2 | 49.1 | 49.5 | 47.7 | 48 | 44.4 | 37.4 | [9 empty] | 49.73 | 49.73 | 51.16 | 10 | 51.61 | 51.61 | 51.4 | 52.27 | 50.87 | 50.32 | 50.65 |  |  |  |  | 0.15003 | 0.14702 | 0.15072 | 1.4471 | 1.4471 | 1.4471 | 1.447 | 1.447 | 1.4469 | 1.4469 | 1.4468
| aver | 48.47 | 48.18 | 47.58 |  | -2.33 | -3.46 | -3.05 |  | 50.73 | 50.3 | 50.06 | 50.4 | 48.86 | 48.34 | 45.5 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.7301 | 49.7301 | 51.16 |  | 51.565 | 51.16 | 51.615 | 52.348 | 51.107 | 50.48 | 50.359 | 49.7
| uA | 0.33823 | 0.27901 | 0.33617 |  | 0.46844 | 0.42671 | 0.43139 |  | 0.30647 | 0.33689 | 0.21473 | 0.28811 | 0.25631 | 0.25193 | 0.30536 | 0.23936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8901e-05 | 3.8901e-05 | 3.2683e-05 |  | 0.080836 | 0.082387 | 0.10273 | 0.067293 | 0.090521 | 0.071947 | 0.078591 | 0
uA mV
| kanal 2 | 47.9 | 47.6 | 50 |  | -3.8 | -0.9 | -3.4 | 1 | 50.2 | 48.9 | 50.7 | 50.8 | 49.2 | 46.3 | 44.4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.26078 | 0.2241 | 0.27747 | 0.2335 | 0.24962 | 0.26686 | 0.24962 | 0.17963 | 0.2908 | 0.26053 | 0.25838
|  | 48.4 | 48.4 | 49.1 |  | -4.1 | -0.9 | -5.6 | 2 | 50.5 | 50.1 | 49.8 | 51.6 | 48.1 | 47.1 | 43.8 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.22257 | 0.08455 | 0.0070965 | 0.26053 | 0.31469 | 0.24962 | 0.26053 | 0.31469 | 0.21359 | 0.2908 | 0.24962
|  | 50 | 46.9 | 50.1 |  | -2.4 | -1.7 | -2.2 | 3 | 52 | 50.4 | 50.6 | 51 | 49.5 | 48.3 | 44.2 | 36.6 | [24 empty] | 0.27752 | 0.26739 | 0.26122 | 0.22127 | 0.2908 | 0.26686 | 0.24962 | 0.2335 | 0.26053 | 0.26053 | 0.22127
|  | 49.9 | 46.3 | 49.8 |  | -3.2 | -2.2 | -3.6 | 4 | 49 | 49 | 50 | 50.8 | 49 | 48.1 | 43.4 | 35.9 | [24 empty] | 0.22191 | 0.30118 | 0.26163 | 0.22127 | 0.26686 | 0.29836 | 0.24962 | 0.16679 | 0.27709 | 0.30022 | 0.24962
|  | 50.1 | 46.7 | 47.6 |  | -5 | -3.8 | -1.6 | 5 | 51.2 | 51 | 50.4 | 49.4 | 50.1 | 46.5 | 43.2 | 36.1 | [24 empty] | 0.33937 | 0.28141 | 0.338 | 0.30647 | 0.33689 | 0.21473 | 0.28811 | 0.25631 | 0.25193 | 0.30536 | 0.23936
|  | 47.7 | 48.2 | 49.3 |  | -2.6 | -3.5 | -3.1 | 6 | 50.7 | 50.9 | 49.7 | 51.4 | 48.6 | 47.6 | 44.1 | 35.2 | [24 empty] | 0.2948 | 0.26214 | 0.23353 | 0.28244 | 0.25018 | 0.25363 | 0.25149 | 0.18955 | 0.27091 | 0.21774 | 0.20356
|  | 48.6 | 48.7 | 49.5 |  | -6.5 | -1.5 | -5.6 | 7 | 51.5 | 51.1 | 48.7 | 50.2 | 48.9 | 47.1 | 44.5 | 35.2
|  | 48 | 46.9 | 49.6 |  | -4.6 | -2.9 | -2.1 | 8 | 51.6 | 50.9 | 51.2 | 49.6 | 49.3 | 47.4 | 45.3 | 35.2 | [25 empty] | uA %
|  | 48.1 | 48.2 | 49.1 |  | -2.1 | -3.1 | -6.4 | 9 | 50.1 | 50 | 49.4 | 49.5 | 49.7 | 46.5 | 44.6 | 36.8 | [24 empty] | 0.026211 | 0.023087 | 0.028446 | 0.023846 | 0.025412 | 0.027531 | 0.025756 | 0.018596 | 0.030135 | 0.028554 | 0.031899
|  | 48.8 | 47.2 | 48.8 |  | -2.5 | -3.8 | -4.2 | 10 | 51.3 | 50.2 | 51.2 | 50.1 | 48.5 | 48.9 | 45.2 | 35.5 | [24 empty] | 0.022368 | 0.00871 | 0.00076433 | 0.026726 | 0.032079 | 0.025774 | 0.026784 | 0.03251 | 0.022293 | 0.031702 | 0.030825
| aver | 48.75 | 47.51 | 49.29 |  | -3.68 | -2.43 | -3.78 |  | 50.81 | 50.25 | 50.17 | 50.44 | 49.09 | 47.38 | 44.27 | 35.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.13987 | 0.13847 | 0.05881 | 0.090159 | 0.11841 | 0.11029 | 0.1044 | 0.09711 | 0.10739 | 0.11259 | 0.11324
| uA | 0.29204 | 0.26115 | 0.22939 |  | 0.44324 | 0.36083 | 0.5208 |  | 0.28244 | 0.25018 | 0.25363 | 0.25149 | 0.18955 | 0.27091 | 0.21774 | 0.20356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.11277 | 0.15754 | 0.13589 | 0.090232 | 0.10884 | 0.1231 | 0.10396 | 0.069249 | 0.11632 | 0.13202 | 0.13292
[42 empty] | 0.69709 | 0.58233 | 0.34673 | 0.62335 | 0.68558 | 0.44325 | 0.59958 | 0.53674 | 0.52639 | 0.67646 | 0.63677
[42 empty] | 0.60309 | 0.54936 | 0.47519 | 0.57353 | 0.50964 | 0.52235 | 0.52293 | 0.39504 | 0.57764 | 0.49588 | 0.56482
priemery mV | [42 empty] | U %
[42 empty] | 0.25906 | 0.25313 | 0.25621 | 3.0732 | 3.0743 | 3.0698 | 3.0697 | 3.0684 | 2.9639 | 2.96 | 2.9462
|  |  |  | SMG: |  |  | AF=1 | Mohm |  | RF=50 | Ohm
|  |  |  | f [MHz] |  | 1k | 10k | 100k |  | 100k | 500k | 1M | 5M | 10M | 50M | 100M | 200M | namerane - nespracovane | [23 empty] | 0.25764 | 0.24949 | 0.24053 | 3.0717 | 3.0741 | 3.0695 | 3.071 | 3.0695 | 2.9626 | 2.9609 | 2.9462
|  | mV/dielik | kanál 1 | RMS |  | 988.7 | 964.5 | 979.1 |  | 1016.1 | 1012.2 | 1005.6 | 1016.2 | 984.9 | 973.2 | 911.3 | 800 |  |  | 1k | 10k | 100k
|  | 500 | [mV] | mean |  | -24.9 | -24.4 | -27.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kan A | 10V | 9.97 | 9.93 | 10 | 5V/dielik | [18 empty] | 0.37728 | 0.37166 | 0.52839 | 2.9115 | 2.9156 | 2.9139 | 2.9128 | 2.9119 | 2.907 | 2.9075 | 2.906
|  | úroveň (mV) | kanál 2 | RMS |  | 988.8813 | 964.5591 | 980 |  | 1011.7 | 1010.9 | 1004.8 | 1019.7 | 986.9 | 966.3 | 916.2 | 799.8 |  | 50V | 49.9 | 49.4 | 49.7 | 20V/dielik
|  | 1000 | [mV] | mean |  | -27.19 | -25.67 | -27.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kan B | 10V | 9.95 | 9.9 | 9.99 | [19 empty] | 0.33784 | 0.39971 | 0.36745 | 2.9115 | 2.914 | 2.916 | 2.9128 | 2.9087 | 2.9082 | 2.9106 | 2.9091
|  | mV/dielik | kanál 1 | RMS |  | 196.9 | 191.6 | 194.3 |  | 254.6 | 252.8 | 250.6 | 250.8 | 246.1 | 245.3 | 232.3 | 193.4 |  | 50V | 49.8 | 49.5 | 49.8
|  | 100 | [mV] | mean |  | -5.98 | -5.88 | -7.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.4259 | 1.202 | 0.89307 | 3.1512 | 3.2025 | 3.0268 | 3.1327 | 3.0867 | 3.0794 | 3.1944 | 3.1614
|  | úroveň (mV) | kanál 2 | RMS |  | 195.4 | 189.7 | 192.7 |  | 254.4 | 252.4 | 251 | 251.8 | 246.5 | 240.9 | 228.3 | 185.8
|  | 250 | [mV] | mean |  | -9.28 | -6.97 | -8.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.2429 | 1.1374 | 0.99703 | 3.1132 | 3.0684 | 3.0769 | 3.0773 | 3 | 3.1159 | 3.059 | 3.1062
|  | mV/dielik | kanál 1 | RMS |  | 48.47 | 48.18 | 47.58 |  | 50.73 | 50.3 | 50.06 | 50.4 | 48.86 | 48.34 | 45.5 | 37.29
|  | 20 | [mV] | mean |  | -2.33 | -3.46 | -3.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úroveň (mV) | kanál 2 | RMS |  | 48.75 | 47.51 | 49.29 |  | 50.81 | 50.25 | 50.17 | 50.44 | 49.09 | 47.38 | 44.27 | 35.74
|  | 50 | [mV] | mean |  | -3.68 | -2.43 | -3.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
korekcia generatora mV
set level
|  |  |  | 1000 |  | 993.49 | 993.49 | 1003.3 |  | 1036.9 | 1029.9 | 1036.3 | 1047 | 1018.9 | 1008.2 | 998.9 | 990
|  |  |  | 250 |  | 248.4002 | 248.4002 | 251.2002 |  | 259.18 | 257.21 | 258.63 | 261.69 | 255.65 | 252.69 | 250.9 | 248
|  |  |  | 50 |  | 49.7301 | 49.7301 | 51.16 |  | 51.565 | 51.16 | 51.615 | 52.348 | 51.107 | 50.48 | 50.359 | 49.7
korekcia generatora dB
|  |  |  | 1000 |  | -0.085346 | -0.085346 | 0 |  | 0 | -0.058836 | -0.0050275 | 0.084196 | -0.15211 | -0.2438 | -0.3243 | -0.40203 | [8 empty] | `
|  |  |  | 250 |  | -0.097361 | -0.097361 | 0 |  | 0 | -0.066273 | -0.018452 | 0.083713 | -0.11911 | -0.22027 | -0.28202 | -0.383
|  |  |  | 50 |  | -0.24623 | -0.24623 | 0 |  | 0 | -0.06849 | 0.0084182 | 0.1309 | -0.077493 | -0.18471 | -0.20556 | -0.31997
vysledky mV
| vstupná impedancia |  |  | R = 1 MΩ |  |  | R = 1 MΩ
| jednotky |  |  | mV |  |  | mV
| úroveň (mV) | mV/dielik | f (MHz) | 1k | 10k | 100k |  | 100k | 500k | 1M | 5M | 10M | 50M | 100M | 200M | -3dB
| 1000 | 500 | kanál A | 994.8964 | 970.7013 | 975.4075 |  | 979.2 | 982.3 | 969.3 | 969.2 | 966 | 965 | 912.4 | 810
|  |  | U | 2.5774 | 2.4571 | #NUM! |  | 30.0926 | 30.1992 | 29.7555 | 29.7515 | 29.6404 | 28.6012 | 27.0072 | 23.8645
|  |  | kanál B | 995.0175 | 970.7275 | 928.4644 |  | 974.8 | 981 | 968.5 | 972.7 | 968 | 958.1 | 917.3 | 809.8
|  |  | U | 2.5636 | 2.4219 | #NUM! |  | 29.9431 | 30.1572 | 29.7277 | 29.8714 | 29.7131 | 28.3846 | 27.1599 | 23.8581
| 250 | 100 | kanál A | 198.409 | 193.1096 | 444.1695 |  | 245.42 | 245.59 | 241.97 | 239.11 | 240.45 | 242.61 | 231.4 | 195.4
|  |  | U | 0.74856 | 0.71772 | #NUM! |  | 7.1454 | 7.1603 | 7.0508 | 6.9647 | 7.0016 | 7.0528 | 6.728 | 5.6784
|  |  | kanál B | 196.7793 | 191.1717 | 192.5288 |  | 245.22 | 245.19 | 242.37 | 240.11 | 240.85 | 238.21 | 227.4 | 187.8
|  |  | U | 0.6648 | 0.76414 | #NUM! |  | 7.1396 | 7.1449 | 7.0675 | 6.9939 | 7.0057 | 6.9276 | 6.6187 | 5.4632
| 50 | 20 | kanál A | 48.6839 | 48.3255 | 97.4821 |  | 49.165 | 49.14 | 48.445 | 48.052 | 47.753 | 47.86 | 45.141 | 37.59
|  |  | U | 0.69418 | 0.58086 | #NUM! |  | 1.5493 | 1.5737 | 1.4663 | 1.5053 | 1.474 | 1.4738 | 1.442 | 1.1884
|  |  | kanál B | 48.8808 | 47.7177 | 49.1448 |  | 49.245 | 49.09 | 48.555 | 48.092 | 47.983 | 46.9 | 43.911 | 36.04
|  |  | U | 0.60756 | 0.54273 | 3.78 |  | 1.5331 | 1.5063 | 1.494 | 1.4799 | 1.4395 | 1.4613 | 1.3432 | 1.1195
| vstupná impedancia |  |  |  | R = 1 MΩ
| jednotky |  |  |  | dB |  |  | dB
| úroveň (mV) | mV/dielik | f (MHz) | 1k | 10k | 100k |  | 100k | 500k | 1M | 5M | 10M | 50M | 100M |  | -3dB
| 1000 | 500 | kanál A | 0.17082 | -0.044448 | 0 |  | 0 | 0.025434 | -0.085196 | -0.083341 | -0.11878 | -0.13088 | -0.6212
|  |  | U | 0.022473 | 0.021959 | 0.022226 |  | 0.26291 | 0.26301 | 0.26263 | 0.26262 | 0.26251 | 0.2537 | 0.25337
|  |  | kanál B | 0.16375 | -0.052346 | 0 |  | 0 | 0.051965 | -0.054415 | -0.015783 | -0.063466 | -0.15499 | -0.53693
|  |  | U | 0.02235 | 0.021644 | 0.020867 |  | 0.26279 | 0.26299 | 0.2626 | 0.26273 | 0.26261 | 0.25359 | 0.25344
| 250 | 100 | kanál A | 0.21465 | -0.022442 | 0 |  | 0 | 0.0046461 | -0.11909 | -0.21433 | -0.17582 | -0.10295 | -0.51417
|  |  | U | 0.032709 | 0.032222 | 0.045775 |  | 0.24928 | 0.24962 | 0.24948 | 0.24938 | 0.24931 | 0.2489 | 0.24894
|  |  | kanál B | 0.21613 | -0.037076 | 0 |  | 0 | -0.0022824 | -0.098416 | -0.17294 | -0.15489 | -0.25334 | -0.65821
|  |  | U | 0.029295 | 0.034649 | 0.031858 |  | 0.24928 | 0.24949 | 0.24966 | 0.24939 | 0.24905 | 0.249 | 0.2492
| 50 | 20 | kanál A | 0.41504 | 0.35051 | 0 |  | 0 | -0.0054478 | -0.1239 | -0.18759 | -0.24874 | -0.23445 | -0.73951
|  |  | U | 0.12298 | 0.10378 | 0.077227 |  | 0.26949 | 0.2738 | 0.25901 | 0.26793 | 0.26406 | 0.26343 | 0.27312
|  |  | kanál B | 0.15135 | -0.059004 | 0 |  | 0 | -0.027773 | -0.11852 | -0.19438 | -0.22163 | -0.42237 | -0.99123
|  |  | U | 0.1073 | 0.098234 | 0.086172 |  | 0.26628 | 0.26251 | 0.26323 | 0.26326 | 0.25674 | 0.26651 | 0.26171

## voltmeter
| meranie pomocou datron 4808 | [11 empty] | cmc ani Ucal kalibratora netreba lebo su velmi male
meraci vstup, nie kanal A ani B
DC merania
rozsah | Volty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | E (V) | 199C (V) | U (V) | uA | uB rozl
| 0 | 0.00013 | 0.00013 | 4e-05 | 0 | 0.00012 | 3e-05 | 7e-05 | 4e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 0 | 6.1e-05 | 0.00017612 | 1.5391e-05 | 8.6705e-05
| 0.1 | 0.1 | 0.0999 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09999 | 0.00017456 | 1.0007e-05 | 8.6705e-05
0.5 | 0.5 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5002 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5002 | 0.5 | 0.50012 | 0.00017545 | 1.3343e-05 | 8.6705e-05
5 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 0.0017341 | 0 | 0.00086705 | bar: 1 to 10
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.017341 | 0 | 0.0086705
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.017341 | 0 | 0.0086705
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1 | 100 | 100 | 100.01 | 0.17456 | 0.010007 | 0.086705
500 | 500 | 499.9 | 500 | 499.9 | 500 | 500 | 499.9 | 500 | 500 | 500 | 499.9 | 500 | 499.96 | 0.17646 | 0.016342 | 0.086705
1100 | 1000 | 1000.9 | 1000.8 | 1000.7 | 1001.1 | 1001 | 1001.1 | 1001.1 | 1000.7 | 1000.8 | 1000.9 | 1000 | 1000.91 | 1.737 | 0.050479 | 0.86705
AC
| f=1kHz | [10 empty] | E (V) | 199C (V) | U (V) | uA | uB rozl | uBtranser
| 0.1 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0999 | 0.1 | 0.1 | 0.09991 | 0.0001757 | 1.0007e-05 | 8.6705e-05 | 9.991e-06
0.5 | 0.5 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4993 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4994 | 0.4995 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4995 | 0.5 | 0.49945 | 0.00020507 | 2.2377e-05 | 8.6705e-05 | 4.9945e-05
5 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 0.0017456 | 0 | 0.00086705 | 0.0001 | bar: 1 to 10
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.0020018 | 0 | 0.00086705 | 0.0005
50 | 50 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 50 | 49.9 | 0.020008 | 2.3702e-15 | 0.0086705 | 0.00499
| 100 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 100 | 99.87 | 0.17721 | 0.015286 | 0.086705 | 0.009987
500 | 500 | 499.7 | 499.7 | 499.7 | 499.6 | 499.7 | 499.7 | 499.7 | 499.6 | 499.7 | 499.7 | 500 | 499.68 | 0.20192 | 0.013343 | 0.086705 | 0.049968
1000 | 1000 | 1001 | 1000.7 | 1000.9 | 1000.9 | 1000.9 | 1001.1 | 1000.8 | 1000.7 | 1000.8 | 1001 | 1000 | 1000.88 | 1.7476 | 0.041663 | 0.86705 | 0.10009

## cas zakladna A
| T= | H=
zaciatok | 22.2 | 31
koniec | 22.5 | 32
nastavena casova zakladna | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5
nastavena frekvencia | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200
1 | 10 | 9.999 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 0.9998 | 2 | 4.998 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 499.9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200
2 | 10 | 10 | 10 | 9.999 | 20 | 49.99 | 99.99 | 200 | 499.9 | 0.9999 | 2 | 4.999 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 4.999 | 10 | 20 | 49.99 | 100.1 | 200.1
3 | 9.999 | 10 | 9.995 | 10 | 19.99 | 49.98 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 4.998 | 10 | 20 | 49.98 | 100 | 200 | 499.9 | 0.998 | 2 | 5 | 9.99 | 19.99 | 49.97 | 99.9 | 199.9
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 49.98 | 100 | 200 | 499.9 | 0.9998 | 2 | 4.999 | 10.01 | 19.99 | 49.99 | 99.9 | 200 | 500 | 0.998 | 2 | 4.998 | 10 | 20.01 | 49.98 | 100 | 200.1
5 | 10 | 10 | 10 | 9.999 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 499.8 | 0.9999 | 1.999 | 4.998 | 10 | 20 | 50 | 100 | 199.9 | 499.9 | 1 | 1.999 | 5 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 49.98 | 100 | 199.9 | 499.9 | 1 | 2 | 4.999 | 10 | 20 | 49.98 | 100 | 200 | 499.8 | 0.999 | 2 | 4.999 | 9.99 | 20 | 49.97 | 100 | 200
7 | 9.999 | 9.999 | 10.01 | 10 | 20 | 49.98 | 100 | 200 | 499.8 | 0.9999 | 2 | 4.998 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19.99 | 50 | 100.1 | 199.9
8 | 10 | 10 | 9.998 | 9.999 | 20 | 50 | 100 | 200 | 499.9 | 1 | 2 | 4.999 | 9.99 | 20 | 50 | 100 | 200 | 499.9 | 0.999 | 1.999 | 4.998 | 10 | 20.01 | 49.99 | 99.9 | 199.9
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 499.8 | 0.9999 | 2 | 4.999 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 199.9 | 499.8 | 1 | 2 | 5 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.9 | 200
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 4.998 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 500 | 0.999 | 2 | 4.999 | 10 | 20.01 | 49.98 | 100 | 200.1
uA | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.001193 | 0.00015275 | 0.001 | 0.0024944 | 0.001 | 0.01 | 0.02582 | 2.4944e-05 | 0.0001 | 0.00016667 | 0.0014907 | 0.001 | 0.0021082 | 0.01 | 0.013333 | 0.024944 | 0.00026034 | 0.00013333 | 0.00026034 | 0.0015275 | 0.002582 | 0.0033993 | 0.023333 | 0.02582
| Hz | [8 empty] | kHz | [8 empty] | MHz
fe | 10.0098 | 10.0098 | 10.0103 | 10.0097 | 19.9994 | 49.9889 | 100.0009 | 199.9938 | 499.9095 | 0.99994 | 1.9999 | 4.9986 | 10.0002 | 19.9994 | 49.9909 | 99.9919 | 199.9799 | 499.9198 | 0.9993 | 1.9998 | 4.9993 | 9.997 | 20 | 49.986 | 99.99 | 199.9999
u citac | 0.0005005 | 0.0005005 | 0.0005005 | 0.0005005 | 0.00025 | 0.0001 | 5e-05 | 2.5e-05 | 1e-05 | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.0005 | 0.00025 | 0.0001 | 5e-05 | 2.5e-09 | 1e-09 | 5e-07 | 2.5e-07 | 1e-07 | 5e-08 | 2.5e-08 | 1e-08 | 5e-09 | 2.5e-09
u rozlis | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.029 | 0.029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.029 | 0.029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.029
U | 0.00059361 | 0.00059361 | 0.0013259 | 0.00059828 | 0.0030777 | 0.0038265 | 0.003068 | 0.030676 | 0.038829 | 0.0050085 | 0.0025187 | 0.0010545 | 0.0015989 | 0.0030777 | 0.0035867 | 0.010412 | 0.031918 | 0.038252 | 0.00038972 | 0.00031918 | 0.00038972 | 0.0015548 | 0.0038829 | 0.0044683 | 0.023513 | 0.038829
korekcia etalonovej hodnoty - zanedbatelne vzhladom na u rozlis osciloskopu | [9 empty] | udaje do cetif
| set f SMG | nameraneSMG | U citac zanedbatelne | aprox | rovnica |  |  |  |  | 199C (ms) | fe (Hz) | fn (Hz) | U (Hz)
Hz | 10 | 9.99 | 0.01 | 9.9998 | [5 empty] | 1000 | 10 | 10.0098 | 0.00059361
| 400 | 399.99 | 0.01 | 399.9924 | [5 empty] | 500 | 10 | 10.0098 | 0.00059361
[10 empty] | 200 | 10 | 10.0103 | 0.0013259
kHz | 1 | 0.99998 | 0.0001 | 0.99998 | [5 empty] | 100 | 10 | 10.0097 | 0.00059828
| 3 | 2.9999 | 0.0001 | 2.9999 | [5 empty] | 50 | 20 | 19.9994 | 0.0030777
| 15 | 14.9997 | 0.0001 | 14.9997 | [5 empty] | 20 | 50 | 49.9889 | 0.0038265
| 100 | 99.9981 | 0.0001 | 99.9981 | 0.99998 |  |  |  |  | 10 | 100 | 100.0009 | 0.003068
[10 empty] | 5 | 200 | 199.9938 | 0.030676
MHz | 10 | 10 | 1e-06 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2 | 500 | 499.9095 | 0.038829
| 60 |  | 1e-06 | 60 | [5 empty] | 199C (µs) | fe (kHz) | fn (kHz) | U (kHz)
| 90 |  | 1e-06 | 90 | [5 empty] | 1000 | 1 | 0.99994 | 0.0050085
| 150 |  | 1e-06 | 150.0001 | [5 empty] | 500 | 2 | 1.9999 | 0.0025187
| 400 |  | 1e-06 | 400.0002 | [5 empty] | 200 | 5 | 4.9986 | 0.0010545
| 700 |  | 1e-06 | 700.0003 | [5 empty] | 100 | 10 | 10.0002 | 0.0015989
| 1000 |  | 1e-06 | 1000.0005 | [5 empty] | 50 | 20 | 19.9994 | 0.0030777
[10 empty] | 20 | 50 | 49.9909 | 0.0035867
[10 empty] | 10 | 100 | 99.9919 | 0.010412
[10 empty] | 5 | 200 | 199.9799 | 0.031918
[10 empty] | 2 | 500 | 499.9198 | 0.038252
[10 empty] | 199C (ns) | fe (MHz) | fn (MHz) | U (MHz)
[10 empty] | 1000 | 1 | 0.9993 | 0.00038972
[10 empty] | 500 | 2 | 1.9998 | 0.00031918
[10 empty] | 200 | 5 | 4.9993 | 0.00038972
[10 empty] | 100 | 10 | 9.997 | 0.0015548
[10 empty] | 50 | 20 | 20 | 0.0038829
[10 empty] | 20 | 50 | 49.986 | 0.0044683
[10 empty] | 10 | 100 | 99.99 | 0.023513
[10 empty] | 5 | 200 | 199.9999 | 0.038829

## cas zakladna B
| T= | H=
zaciatok | 22.2 | 31
koniec | 22.5 | 32
nastavena casova zakladna | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5
nastavena frekvencia | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200
1 | 9.992 | 10 | 10 | 9.998 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 499.9 | 1 | 2 | 4.999 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 4.997 | 10 | 19.99 | 50 | 100 | 200
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 499.9 | 0.9998 | 2 | 4.998 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 499.9 | 1 | 2 | 5 | 9.99 | 20.01 | 49.97 | 100 | 199.9
3 | 10 | 10 | 10.01 | 9.998 | 20 | 49.99 | 100 | 199.9 | 499.9 | 1 | 2 | 4.999 | 10 | 19.99 | 49.98 | 100 | 200 | 499.8 | 0.999 | 2.001 | 4.998 | 10 | 20.01 | 49.98 | 99.9 | 199.9
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 49.98 | 100 | 200 | 500 | 0.9999 | 1.999 | 4.999 | 10.01 | 20 | 49.98 | 100 | 199.9 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200
5 | 9.992 | 10 | 10 | 9.999 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 499.9 | 1 | 2 | 4.999 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 499.9 | 0.999 | 2 | 4.999 | 9.99 | 20 | 49.97 | 100 | 200.1
6 | 10 | 10 | 9.99 | 10 | 19.99 | 49.98 | 99.99 | 200 | 499.8 | 1 | 2 | 4.998 | 10 | 20 | 49.98 | 100 | 200 | 500 | 0.998 | 2.001 | 4.998 | 10 | 19.99 | 49.98 | 99.9 | 200
7 | 10 | 10 | 10 | 9.999 | 20 | 49.98 | 100 | 200 | 499.9 | 0.9998 | 2 | 4.999 | 10 | 20 | 49.99 | 99.9 | 200 | 499.9 | 1 | 2.001 | 4.999 | 10 | 20.01 | 49.99 | 100 | 200.1
8 | 10 | 10 | 10 | 9.998 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 500 | 0.9999 | 2 | 4.998 | 10 | 19.99 | 50 | 100 | 200 | 500 | 0.999 | 2 | 4.997 | 9.99 | 20 | 49.99 | 100 | 199.9
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 200 | 499.8 | 0.9998 | 2.001 | 4.999 | 10 | 20 | 49.99 | 100 | 199.9 | 499.9 | 0.999 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 99.9 | 200.1
10 | 10 | 10 | 10 | 9.999 | 20 | 49.98 | 100.01 | 200 | 499.9 | 0.9999 | 2 | 4.998 | 10 | 20 | 49.98 | 100 | 200 | 499.8 | 0.998 | 2 | 4.999 | 10 | 19.99 | 49.98 | 99.9 | 200
uA | 0.0010667 | 0 | 0.0014907 | 0.00027689 | 0.001 | 0.0021344 | 0.0014907 | 0.01 | 0.021082 | 2.7689e-05 | 0.00014907 | 0.0001633 | 0.001 | 0.0013333 | 0.0024944 | 0.01 | 0.013333 | 0.024944 | 0.00024944 | 0.00015275 | 0.00036667 | 0.0015275 | 0.002582 | 0.0034157 | 0.01633 | 0.02582
| Hz | [8 empty] | kHz | [8 empty] | MHz
fe | 10.0084 | 10.01 | 10.01 | 10.0091 | 19.9994 | 49.9879 | 100.0019 | 199.9938 | 499.9095 | 0.99993 | 2 | 4.9987 | 10.0012 | 19.9984 | 49.9889 | 99.9919 | 199.9799 | 499.9198 | 0.9992 | 2.0003 | 4.9987 | 9.997 | 20 | 49.985 | 99.96 | 199.9999
u citac | 0.0005005 | 0.0005005 | 0.0005005 | 0.0005005 | 0.00025 | 0.0001 | 5e-05 | 2.5e-05 | 1e-05 | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.0005 | 0.00025 | 0.0001 | 5e-05 | 2.5e-09 | 1e-09 | 5e-07 | 2.5e-07 | 1e-07 | 5e-08 | 2.5e-08 | 1e-08 | 5e-09 | 2.5e-09
u rozlis | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.029 | 0.029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.029 | 0.029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.029
U | 0.0012134 | 0.00057845 | 0.001599 | 0.0006413 | 0.0030777 | 0.0036022 | 0.0032611 | 0.030676 | 0.035853 | 0.0050085 | 0.0025212 | 0.0010539 | 0.001155 | 0.0032016 | 0.0038265 | 0.010412 | 0.031918 | 0.038252 | 0.00038252 | 0.00032777 | 0.00046749 | 0.0015548 | 0.0038829 | 0.0044807 | 0.016585 | 0.038829
korekcia etalonovej hodnoty - zanedbatelne vzhladom na u rozlis osciloskopu | [9 empty] | udaje do cetif
| set f SMG | nameraneSMG | U citac zanedbatelne | aprox | rovnica |  |  |  |  | 199C (ms) | fe (Hz) | fn (Hz) | U (Hz)
Hz | 10 | 9.99 | 0.01 | 9.9998 | [5 empty] | 1000 | 10 | 10.0084 | 0.0012134
| 400 | 399.99 | 0.01 | 399.9924 | [5 empty] | 500 | 10 | 10.01 | 0.00057845
[10 empty] | 200 | 10 | 10.01 | 0.001599
kHz | 1 | 0.99998 | 0.0001 | 0.99998 | [5 empty] | 100 | 10 | 10.0091 | 0.0006413
| 3 | 2.9999 | 0.0001 | 2.9999 | [5 empty] | 50 | 20 | 19.9994 | 0.0030777
| 15 | 14.9997 | 0.0001 | 14.9997 | [5 empty] | 20 | 50 | 49.9879 | 0.0036022
| 100 | 99.9981 | 0.0001 | 99.9981 | 0.99998 |  |  |  |  | 10 | 100 | 100.0019 | 0.0032611
[10 empty] | 5 | 200 | 199.9938 | 0.030676
MHz | 10 | 10 | 1e-06 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2 | 500 | 499.9095 | 0.035853
| 60 |  | 1e-06 | 60 | [5 empty] | 199C (µs) | fe (kHz) | fn (kHz) | U (kHz)
| 90 |  | 1e-06 | 90 | [5 empty] | 1000 | 1 | 0.99993 | 0.0050085
| 150 |  | 1e-06 | 150.0001 | [5 empty] | 500 | 2 | 2 | 0.0025212
| 400 |  | 1e-06 | 400.0002 | [5 empty] | 200 | 5 | 4.9987 | 0.0010539
| 700 |  | 1e-06 | 700.0003 | [5 empty] | 100 | 10 | 10.0012 | 0.001155
| 1000 |  | 1e-06 | 1000.0005 | [5 empty] | 50 | 20 | 19.9984 | 0.0032016
[10 empty] | 20 | 50 | 49.9889 | 0.0038265
[10 empty] | 10 | 100 | 99.9919 | 0.010412
[10 empty] | 5 | 200 | 199.9799 | 0.031918
[10 empty] | 2 | 500 | 499.9198 | 0.038252
[10 empty] | 199C (ns) | fe (MHz) | fn (MHz) | U (MHz)
[10 empty] | 1000 | 1 | 0.9992 | 0.00038252
[10 empty] | 500 | 2 | 2.0003 | 0.00032777
[10 empty] | 200 | 5 | 4.9987 | 0.00046749
[10 empty] | 100 | 10 | 9.997 | 0.0015548
[10 empty] | 50 | 20 | 20 | 0.0038829
[10 empty] | 20 | 50 | 49.985 | 0.0044807
[10 empty] | 10 | 100 | 99.96 | 0.016585
[10 empty] | 5 | 200 | 199.9999 | 0.038829